CDX-V磁粉探伤仪

操 作 手 册

北京北极星辰科技有限公司

- 概述

该设备可配四种探头，探头型号：

1、旋转探头：能对各种焊缝、各种几何形状的曲面、平面、管道、锅炉、球罐等压力容器进行一次性全方位显示缺陷和伤痕。

2、电磁轭探头：它配有活关节，可以对平面、曲面工作进行探伤。

3、马蹄探头：它可以对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤。

4、磁环：它能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，用它来检测工件的疲劳痕（疲劳裂痕均垂直于轴向）极为方便，用它还可以对工件进行远离法退磁。

总之，该仪器是旋转磁场与交直流磁轭、磁环四种探伤仪的组合体，功能与应用范围广，尤其应用于不允许通电起弧破表面零件的探伤。

为适应电网电压的波动，提高仪器的使用寿命，该机设有四个档位，当探头工作时电流应选择在12A左右。

- 主要技术指标：

  - 提升力：

⑴旋转探头：12kg

⑵磁轭探头：大于5kg（AC）（代活关节）36kg(DC)

⑶马蹄探头：4kg

⑷磁　　环：1800TA

2、探头极距：

⑴旋转探头：125mm

⑵磁轭探头：25mm-250mm可调

⑶马蹄探头：0－160mm可调

⑷磁环：Φ150－200mm范围

3、探头工作电压：AC36V；DC8V

4、探头工作电流：约8-12A

5、电源工作电压：AC220V

6、灵敏度：可清晰完整地显示（15/100）A型标准试片上的刻槽；

7、外形尺寸：300*140*200mm

8、重量：主机重9kg，旋转磁场探头重4kg，磁轭探头重2kg，磁环重2kg，马蹄探头重2kg。

- 安装使用：

1、仪器电源配电板应安装单相两极和10A保险丝。其单相220VAC三芯插座应有合格的接地线。

2、用电缆将探头，仪器、电源插座之间接通。调整好各开关档位，打开仪器电源开关，电源指示灯亮。

3、手持探头对准贴有试片（或试块）的工件，喷洒磁悬液。按下探头上的按钮开关，工件被磁化，试片上的裂纹磁痕应能清晰显示。

4、旋转磁场探头的四只磁极对工件最佳气隙约0.5mm-1mm调整探头上的滚轮支架夹角，可改变旋转磁场探头对工件的气隙大小。气隙过小行走不便。过大又可能影响灵敏度。

5、仪器面板上的旋转开关切勿在充磁时调整，否则易损坏。

6、“旋转磁场－磁轭交流－磁轭直流”选择开关与探头的配接。

⑴“旋转磁场”档位配接旋转磁场探头；

⑵“磁轭交流”档位配接电轭磁探头，马蹄探头或磁环；

⑶“磁轭直流”档位配接电磁轭探头、马蹄式探头。

7、做旋转磁场探头吸力试验时，须将滚轮支架调节螺钉放松，保证四只磁场紧贴试块表面；做电磁轭探头吸力试验时也应将活动关节螺钉放松，保证二磁极紧贴试块表面；做马蹄探头吸力试验时应放入工件充磁，看是否有吸力；

8、探头的转动部分须定期注入少量润滑油；

9、仪器为断续工作制。如使用过程中发生过热，应停止工作一段时间，待冷却后再用。

10、在探头离开被探工件表面时，应及时松开探头手把上的按钮开关，防止空载时电源过大而损坏仪器。

- 设备成套性：

1、CDX－V主机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1台

2、探头　　　　　　　　　　　　　　　                           1个

3、电源线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1根

4、输出线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1根

5、射灯灯泡                                      　　　　　　　　1只

6、保险丝管8A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5只

7、合格证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1张

8、说明书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1份

9、保修卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1张

10、包装箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1只